Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

А.Г. Кушков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку двух приборов для измерения показателей качества электрической энергии Энерготестер ПКЭ-А или эквивалент для нужд ООО «АСЭП»

Прибор проводит измерения и регистрацию показателей качества электроэнергии, установленных ГОСТ 54149-2010, в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30 класс А.

Обеспечивает:

- Измерения и регистрации параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях: действующих значений напряжений и токов при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной электрической мощности и энергии;

- Проверки работоспособности и правильности подключения энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощности на местах их эксплуатации;

- Проверки работоспособности и правильности подключения однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии без разрыва токовых цепей;

- Измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии;

- Измерения потерь электроэнергии.

- Регистрацию с последующей передачей на персональный компьютер (ПК):

- Статистических данных по ПКЭ:

количество измерений ПКЭ, попавших в нормально допускаемые пределы (НДП), предельно допускаемые пределы (ПДП) и не попавших в эти пределы в течение суток, при этом интервал усреднения для отклонения частоты составляет 10 с., для остальных ПКЭ 3 с., 10 мин., 2 ч глубина регистрации - 512 суток;

- Значений и длительностей провалов напряжения и перенапряжений;

- Значений кратковременной дозы фликера при интервале времени измерения 10 мин.;

- Значений ПКЭ по ГОСТ Р 51317.4.30 и параметров электрической сети со временем усреднения 3 сек., 10 мин. и 2 ч., глубина регистрации, не менее:

36 часов для времени усреднения 3 с.,

12 месяцев при времени усреднения 10 мин.,

24 месяца при времени усреднения 2 ч.;

- Регистрация данных, поступающих непосредственно с АЦП, с частотой 10 кГц (3 фазы напряжения и 3 фазы тока) в режиме записи цифровой осциллограммы, длительность регистрации - 1 час при отсутствии других архивов).

В комплект прибора входят токовые клещи 10А + 1000А (3 шт.)